## check list
测试设备出货检测check list
设备型号：BAT525H |  |  |  | 通道数量：1CH | 订单编号：
类 别 | 是否 涉及 | 序号 | 检测项目 | 判定标准 | 检测方法 | 涉及范围 | 性质 | 检验方式 | 检验结果
测 试 准 备 | þ | 1 | 工装夹具点检 | 按SOP要求操作执行 | 核对工装夹具点检状态 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 2 | 测试软件获取 | 按SOP要求操作执行 | 核对点检电脑软件是否正确兼容 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 3 | 测试平台搭建 | 按SOP要求操作执行 | 确认工装搭建是否合理 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 4 | 安全状态标示 | 做好警示标示 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
外 观 测 试 项 | þ | 5 | 外观结构检测 | 是否刮伤、掉漆、变形、并符合产品外观检验标准 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 6 | 紧固是否到位 | 螺丝是否紧固，有无遗漏，把手重点确认 | 目测，手检 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 7 | 标签/条码检测 | 与P0单要求一致 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
通 用 性 能 测 试 项 | þ | 8 | 风扇 | 运行、加速正常，无异响 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 9 | 接地确认 | 电源接线确认，机箱接地确认 | 目测、万用表 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 10 | 开关确认 | 双刀开关确认都能控制开关 | 目测，手检 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 11 | 精度测试 | 全功能精度测试 | 点检测试软件、万用表、校准工装 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 12 | 基本特性测试 | 启动测试、激活测试、开路、带载电压测试、充电电压、电流测试、放电电流测试、电压、电流、温度精度比对、DC IR测试、NTC、ID电阻测试、编程电压输出、静态电流测试 | 客户端软件、电池PCM、治具 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 13 | 保护功能测试 | 充电过流测试、放电过流测试、短路保护测试、二次过压保护测试、充电过压保护测试、放电欠压保护测试 | 客户端软件、电池PCM、治具 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 14 | 通讯测试 | I2C、HDQ、SMBus通讯、BQ通讯/BQ方案测试、支持英飞凌、美信、复旦微防伪IC。 | 客户端软件、电池PCM、治具 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 15 | 数据保存及上传 | 测试数据支持本地保存、测试数据支持上传MES系统 | 客户端软件、电池PCM、治具 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
特 殊 性 能 测 试 项 | þ | 16 | 风扇风向 | 客户要求 | 确认风扇的风向是否符合客户要求 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
| þ | 17 | 把手安装 | 客户要求 | 确认把手安装位置及安装方式是否符合 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
| þ | 18 | 环境温度测试 | 设备显示温度正常，精度达标 | 专用测试软件、温度计 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
| þ | 19 | 软启动 | 设备能正常软启动 | 客户端软件、目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
| þ | 20 | 线束整理与安全性检查 | 确保线束连接稳定可靠 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
| þ | 21 | 绝缘性测试 | 按SOP要求操作执行 | 万用表、绝缘体 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
| þ | 22 | 工控机 | 工控机性能检测与附件 | 电源、目测、串口卡安装确认 | 全系列 | 通用 | 抽测 | √
| þ | 23 | 测试针漏电压 | 测试针漏电压不得大于0.3V | 万用表 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
测 试 完 成 | þ | 24 | 设备状态标示 | 正确标示测试设备状态 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 25 | 测试报告输出 | 准确输出测试报告 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 26 | 精度测试报告输出 | 确认设备精度OK | 软件检查、目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 27 | 工装夹具测试位收纳 | 做好5S和现场整理 | 目测 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
|  | 28 | 配套试装 | 治具、配件、附件及设备成套试装配 | 目测、P0单 | 全系列 | 通用 | 全检 | √
备 注
检验员： 审核：

## 点检表
测试设备校验报告
设备型号： |  |  | 设备编号: |  |  | 点检日期:
通道 | 功能 | 范围量程 | 设定值 | DMM读值 | 设备读值 | 误差1 | 误差2 | 允许误差 | 单位 | 精度 | 判定
| 充电电压 | 0 ~ 5000mV | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | mV | ±（0.02%RD+0.02%FS） | OK
通 道 1 |  |  | 20 |  |  | -20 | 0 | 1.004 |  |  | NG
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 1.02 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 1.2 |  |  | NG
|  |  | 1500 |  |  | -1500 | 0 | 1.3 |  |  | NG
|  |  | 2000 |  |  | -2000 | 0 | 1.4 |  |  | NG
|  |  | 2500 |  |  | -2500 | 0 | 1.5 |  |  | NG
|  |  | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 1.6 |  |  | NG
|  |  | 3500 |  |  | -3500 | 0 | 1.7 |  |  | NG
|  |  | 4000 |  |  | -4000 | 0 | 1.8 |  |  | NG
|  |  | 4500 |  |  | -4500 | 0 | 1.9 |  |  | NG
|  |  | 5000 |  |  | -5000 | 0 | 2 |  |  | NG
| 放电电流 | 0~3000mA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | mA | ±（0.02%RD+0.02%FS） | OK
|  |  | 10 |  |  | -10 | 0 | 0.602 |  |  | NG
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 0.62 |  |  | NG
|  |  | 600 |  |  | -600 | 0 | 0.72 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 0.8 |  |  | NG
|  |  | 2000 |  |  | -2000 | 0 | 1 |  |  | NG
|  |  | 2500 |  |  | -2500 | 0 | 1.1 |  |  | NG
|  |  | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 1.2 |  |  | NG
|  | 3000~40000mA | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 6 |  | ±（0.1%RD+0.01%FS） | NG
|  |  | 5000 |  |  | -5000 | 0 | 8 |  |  | NG
|  |  | 10000 |  |  | -10000 | 0 | 13 |  |  | NG
|  |  | 15000 |  |  | -15000 | 0 | 18 |  |  | NG
|  |  | 20000 |  |  | -20000 | 0 | 23 |  |  | NG
|  |  | 25000 |  |  | -25000 | 0 | 28 |  |  | NG
|  |  | 30000 |  |  | -30000 | 0 | 33 |  |  | NG
|  |  | 400000 |  |  | -400000 | 0 | 403 |  |  | NG
| 编程电压 | 200~10000mV | 200 |  |  | -200 | 0 | 10.2 |  | ±（0.1% RD +0.1%FS) | NG
|  |  | 500 |  |  | -500 | 0 | 10.5 | mV |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 11 |  |  | NG
|  |  | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 13 |  |  | NG
|  |  | 5000 |  |  | -5000 | 0 | 15 |  |  | NG
|  |  | 7000 |  |  | -7000 | 0 | 17 |  |  | NG
|  |  | 9000 |  |  | -9000 | 0 | 19 |  |  | NG
|  |  | 10000 |  |  | -10000 | 0 | 20 |  |  | NG
| 开路电压 | 0 ~ 5000 mV | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | mV | ±（0.02%RD+0.02%FS） | OK
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 1.02 |  |  | NG
|  |  | 500 |  |  | -500 | 0 | 1.1 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 1.2 |  |  | NG
|  |  | 2000 |  |  | -2000 | 0 | 1.4 |  |  | NG
|  |  | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 1.6 |  |  | NG
|  |  | 4000 |  |  | -4000 | 0 | 1.8 |  |  | NG
|  |  | 5000 |  |  | -5000 | 0 | 2 |  |  | NG
| 串电压 | 0 ~ 5000mV | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | mV | ±（0.02%RD+0.02%FS） | OK
|  |  | 20 |  |  | -20 | 0 | 1.004 |  |  | NG
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 1.02 |  |  | NG
|  |  | 500 |  |  | -500 | 0 | 1.1 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 1.2 |  |  | NG
|  |  | 2000 |  |  | -2000 | 0 | 1.4 |  |  | NG
|  |  | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 1.6 |  |  | NG
|  |  | 4000 |  |  | -4000 | 0 | 1.8 |  |  | NG
|  |  | 5000 |  |  | -5000 | 0 | 2 |  |  | NG
| 串电流 | 0~1250mA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | mA | ±（0.05%RD+0.02%FS） | OK
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 0.3 |  |  | NG
|  |  | 500 |  |  | -500 | 0 | 0.5 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 0.75 |  |  | NG
|  |  | 1250 |  |  | -1250 | 0 | 0.875 |  |  | NG
| LV电压 | 0 ~ 5000mV | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | mV | ±（0.02%RD+0.02%FS） | OK
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 1.02 |  |  | NG
|  |  | 500 |  |  | -500 | 0 | 1.1 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 1.2 |  |  | NG
|  |  | 2000 |  |  | -2000 | 0 | 1.4 |  |  | NG
|  |  | 3000 |  |  | -3000 | 0 | 1.6 |  |  | NG
|  |  | 4000 |  |  | -4000 | 0 | 1.8 |  |  | NG
|  |  | 5000 |  |  | -5000 | 0 | 2 |  |  | NG
| LV电流 | 0~1250mA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | mA | ±（0.05%RD+0.02%FS） | OK
|  |  | 100 |  |  | -100 | 0 | 0.3 |  |  | NG
|  |  | 500 |  |  | -500 | 0 | 0.5 |  |  | NG
|  |  | 1000 |  |  | -1000 | 0 | 0.75 |  |  | NG
|  |  | 1250 |  |  | -1250 | 0 | 0.875 |  |  | NG
| DCIR | 0~ 50mΩ | 1 |  |  | -1 | 0 | 0.051 | mΩ | ±（0.1% RD +0.1%FS) | NG
|  |  | 10 |  |  | -10 | 0 | 0.06 |  |  | NG
|  |  | 30 |  |  | -30 | 0 | 0.08 |  |  | NG
|  |  | 50 |  |  | -50 | 0 | 0.1 |  |  | NG
| CNT静态 | -1000~5000nA | 0 | / |  | 0 | / | 5 | nA | ±（0.1% RD +0.1%FS) | OK
|  |  | -1000 | / |  | -1000 | / | 6 |  |  | NG
|  |  | -3000 | / |  | -3000 | / | 8 |  |  | NG
|  |  | -5000 | / |  | -5000 | / | 10 |  |  | NG
|  |  | 0 | / |  | 0 | / | 5 |  |  | OK
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 6 |  |  | NG
|  |  | 3000 | / |  | -3000 | / | 8 |  |  | NG
|  |  | 5000 | / |  | -5000 | / | 10 |  |  | NG
| NTC | 0～2000Ω | 0 | / |  | 0 | / | 2 | Ω | ±（0.1% RD +0.1%FS) | OK
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 2.1 |  |  | NG
|  |  | 500 | / |  | -500 | / | 2.5 |  |  | NG
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 3 |  |  | NG
|  |  | 1500 | / |  | -1500 | / | 3.5 |  |  | NG
|  |  | 2000 | / |  | -2000 | / | 4 |  |  | NG
|  | 2000～20000Ω | 2000 | / |  | -2000 | / | 22 |  |  | NG
|  |  | 5000 | / |  | -5000 | / | 25 |  |  | NG
|  |  | 10000 | / |  | -10000 | / | 30 |  |  | NG
|  |  | 15000 | / |  | -15000 | / | 35 |  |  | NG
|  |  | 20000 | / |  | -20000 | / | 40 |  |  | NG
|  | 20000～200000Ω | 20000 | / |  | -20000 | / | 220 |  |  | NG
|  |  | 50000 | / |  | -50000 | / | 250 |  |  | NG
|  |  | 100000 | / |  | -100000 | / | 300 |  |  | NG
|  |  | 150000 | / |  | -150000 | / | 350 |  |  | NG
|  |  | 200000 | / |  | -200000 | / | 400 |  |  | NG
|  | 200000～3000000Ω | 200000 | / |  | -200000 | / | 3200 |  |  | NG
|  |  | 500000 | / |  | -500000 | / | 3500 |  |  | NG
|  |  | 1000000 | / |  | -1000000 | / | 4000 |  |  | NG
|  |  | 2000000 | / |  | -2000000 | / | 5000 |  |  | NG
|  |  | 3000000 | / |  | -3000000 | / | 6000 |  |  | NG
| IDR | 0～2000Ω | 0 | / |  | 0 | / | 2 | Ω | ±（0.1% RD +0.1%FS) | OK
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 2.1 |  |  | NG
|  |  | 500 | / |  | -500 | / | 2.5 |  |  | NG
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 3 |  |  | NG
|  |  | 1500 | / |  | -1500 | / | 3.5 |  |  | NG
|  |  | 2000 | / |  | -2000 | / | 4 |  |  | NG
|  | 2000～20000Ω | 2000 | / |  | -2000 | / | 22 |  |  | NG
|  |  | 5000 | / |  | -5000 | / | 25 |  |  | NG
|  |  | 10000 | / |  | -10000 | / | 30 |  |  | NG
|  |  | 15000 | / |  | -15000 | / | 35 |  |  | NG
|  |  | 20000 | / |  | -20000 | / | 40 |  |  | NG
|  | 20000～200000Ω | 20000 | / |  | -20000 | / | 220 |  |  | NG
|  |  | 50000 | / |  | -50000 | / | 250 |  |  | NG
|  |  | 100000 | / |  | -100000 | / | 300 |  |  | NG
|  |  | 150000 | / |  | -150000 | / | 350 |  |  | NG
|  |  | 200000 | / |  | -200000 | / | 400 |  |  | NG
|  | 200000～3000000Ω | 200000 | / |  | -200000 | / | 3200 |  |  | NG
|  |  | 500000 | / |  | -500000 | / | 3500 |  |  | NG
|  |  | 1000000 | / |  | -1000000 | / | 4000 |  |  | NG
|  |  | 2000000 | / |  | -2000000 | / | 5000 |  |  | NG
|  |  | 3000000 | / |  | -3000000 | / | 6000 |  |  | NG
| 静态电流1 | 0~200uA | 0 | / |  | 0 | / | 0.2 | uA | ±（0.1% RD +0.1%FS) | OK
|  |  | 3 | / |  | -3 | / | 0.203 |  |  | NG
|  |  | 6 | / |  | -6 | / | 0.206 |  |  | NG
|  |  | 10 | / |  | -10 | / | 0.21 |  |  | NG
|  |  | 10 | / |  | -10 | / | 0.21 |  |  | NG
|  |  | 20 | / |  | -20 | / | 0.22 |  |  | NG
|  |  | 40 | / |  | -40 | / | 0.24 |  |  | NG
|  |  | 60 | / |  | -60 | / | 0.26 |  |  | NG
|  |  | 60 | / |  | -60 | / | 0.26 |  |  | NG
|  |  | 80 | / |  | -80 | / | 0.28 |  |  | NG
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 0.3 |  |  | NG
|  |  | 120 | / |  | -120 | / | 0.32 |  |  | NG
|  |  | 120 | / |  | -120 | / | 0.32 |  |  | NG
|  |  | 150 | / |  | -150 | / | 0.35 |  |  | NG
|  |  | 180 | / |  | -180 | / | 0.38 |  |  | NG
|  |  | 200 | / |  | -200 | / | 0.4 |  |  | NG
|  | 0~2000uA | 0 | / |  | 0 | / | 2 |  |  | OK
|  |  | 30 | / |  | -30 | / | 2.03 |  |  | NG
|  |  | 60 | / |  | -60 | / | 2.06 |  |  | NG
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 2.1 |  |  | NG
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 2.1 |  |  | NG
|  |  | 200 | / |  | -200 | / | 2.2 |  |  | NG
|  |  | 400 | / |  | -400 | / | 2.4 |  |  | NG
|  |  | 600 | / |  | -600 | / | 2.6 |  |  | NG
|  |  | 600 | / |  | -600 | / | 2.6 |  |  | NG
|  |  | 800 | / |  | -800 | / | 2.8 |  |  | NG
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 3 |  |  | NG
|  |  | 1200 | / |  | -1200 | / | 3.2 |  |  | NG
|  |  | 1200 | / |  | -1200 | / | 3.2 |  |  | NG
|  |  | 1500 | / |  | -1500 | / | 3.5 |  |  | NG
|  |  | 1800 | / |  | -1800 | / | 3.8 |  |  | NG
|  |  | 2000 | / |  | -2000 | / | 4 |  |  | NG
| 静态电流2 | 0~2000nA | 0 | / |  | 0 | / | 2 |  | ±（0.1% RD +0.1%FS) | OK
|  |  | 30 | / |  | -30 | / | 2.03 | nA |  | NG
|  |  | 60 | / |  | -60 | / | 2.06 |  |  | NG
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 2.1 |  |  | NG
|  |  | 100 | / |  | -100 | / | 2.1 |  |  | NG
|  |  | 200 | / |  | -200 | / | 2.2 |  |  | NG
|  |  | 400 | / |  | -400 | / | 2.4 |  |  | NG
|  |  | 600 | / |  | -600 | / | 2.6 |  |  | NG
|  |  | 600 | / |  | -600 | / | 2.6 |  |  | NG
|  |  | 800 | / |  | -800 | / | 2.8 |  |  | NG
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 3 |  |  | NG
|  |  | 1200 | / |  | -1200 | / | 3.2 |  |  | NG
|  |  | 1200 | / |  | -1200 | / | 3.2 |  |  | NG
|  |  | 1500 | / |  | -1500 | / | 3.5 |  |  | NG
|  |  | 1800 | / |  | -1800 | / | 3.8 |  |  | NG
|  |  | 2000 | / |  | -2000 | / | 4 |  |  | NG
|  | 0~20000nA | 0 | / |  | 0 | / | 20 |  |  | OK
|  |  | 300 | / |  | -300 | / | 20.3 |  |  | NG
|  |  | 600 | / |  | -600 | / | 20.6 |  |  | NG
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 21 |  |  | NG
|  |  | 1000 | / |  | -1000 | / | 21 |  |  | NG
|  |  | 2000 | / |  | -2000 | / | 22 |  |  | NG
|  |  | 4000 | / |  | -4000 | / | 24 |  |  | NG
|  |  | 6000 | / |  | -6000 | / | 26 |  |  | NG
|  |  | 6000 | / |  | -6000 | / | 26 |  |  | NG
|  |  | 8000 | / |  | -8000 | / | 28 |  |  | NG
|  |  | 10000 | / |  | -10000 | / | 30 |  |  | NG
|  |  | 12000 | / |  | -12000 | / | 32 |  |  | NG
|  |  | 12000 | / |  | -12000 | / | 32 |  |  | NG
|  |  | 15000 | / |  | -15000 | / | 35 |  |  | NG
|  |  | 18000 | / |  | -18000 | / | 38 |  |  | NG
|  |  | 20000 | / |  | -20000 | / | 40 |  |  | NG
校验仪器： 34461A
最终判定结果： |  | 不合格
校验员：毛圣水 | [8 empty] | 审核：